# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## MSA-Studie MSA-2023-009

### 1. Studienkopf

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Studien-Nr. | MSA-2023-009 |
| Pruefmittel | Koordinatenmessmaschine Zeiss CONTURA G2 (Inv. KMG-014) |
| Messmerkmal | Bohrungs-Durchmesser Steckergehaeuse |
| Sollwert / Toleranz | 8,000 mm +/- 0,050 mm |
| Pruefverfahren | Type-1 Studie (Cg/Cgk) + Gage R&R nach AIAG MSA 4th Ed. |
| Anzahl Teile | 10 |
| Anzahl Bediener | 3 (Schicht A/B/C) |
| Anzahl Wiederholungen | 3 |
| Datum Durchfuehrung | 2023-09-14 |
| Verantwortlich | Carolin Voss, Reliability Engineering REG |

### 2. Type-1 Studie (Cg / Cgk)

| Kennzahl | Wert | Ziel | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Mittelwert Normal | 8,002 mm | 8,000 mm | io |
| Standardabweichung sg | 0,0021 mm | — | — |
| Cg (= 0,2 x T / 6 sg) | 1,59 | >= 1,33 | io |
| Cgk | 1,42 | >= 1,33 | io |
| Bias | +0,002 mm | ¦Bias¦ < 0,1 x T | io |

### 3. Gage R&R (ANOVA-Methode)

| Komponente | Standardabweichung | % Contribution | % Study Variation |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiederholpraezision (EV) | 0,0024 mm | 4,8 % | 21,9 % |
| Vergleichspraezision (AV) | 0,0011 mm | 1,1 % | 10,3 % |
| Gage R&R total | 0,0026 mm | 5,9 % | 24,3 % |
| Teil-zu-Teil (PV) | 0,0102 mm | 94,1 % | 97,0 % |
| Total Variation TV | 0,0105 mm | 100 % | 100 % |

### 4. Bewertung und Freigabe

Das Pruefmittel ist gemaess AIAG-MSA-Richtlinie freigegeben (% Gage R&R 5,9 %, < 10 % akzeptiert ohne Auflagen). Die Anzahl unterscheidbarer Klassen (ndc) betraegt 7, geforderter Mindestwert ndc >= 5 ist erfuellt. Die Wiederholbarkeit dominiert ueber die Vergleichbarkeit, was auf eine geringe Bediener-Streuung hinweist (Plausibilitaet gegeben, da KMG vollautomatisches Messprogramm CMM-PRG-008 ausfuehrt). Pruefmittel wird in Q-DAS qs-STAT mit dem Status 'freigegeben' versehen. Naechste Wiederholungsstudie in 12 Monaten oder bei Werkzeug-/Programmaenderung.

### 5. Verteiler / Unterschriften

Ort, Datum: Heilbronn, den 14. September 2023

_________________________            _________________________
Carolin Voss                          Sabine Brand
Reliability Engineering                          Leitung QM Konzern
Brennhagen Elektronik GmbH                       Brennhagen Elektronik AG