# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Kalibrierprotokoll Koordinatenmessmasch — Brennhagen Polska Sp. z o.o.

### 1. Pruefmittel-Stammdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Pruefmittel-Nr. | PM-RPL-KOO-014 |
| Bezeichnung | Koordinatenmessmaschine Zeiss CONTURA G2 RDS |
| Hersteller / Typ | G2 |
| Standort | Brennhagen Polska Sp. z o.o., Katowice (PL), Pruefraum 3 |
| Verwendung | Serien-Pruefmittel, kalibrierpflichtig |
| Messbereich | X 700 / Y 700 / Z 600 mm |
| Messgenauigkeit (Hersteller) | MPE_E = (1,5 + L/350) µm |
| Akkreditiertes Labor | DAkkS D-K-15163 |

### 2. Kalibrierungsdetails

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Kalibrierdatum | 2023-09-15 |
| Naechste Kalibrierung | 2024-09-15 |
| Kalibrierintervall | 12 Monate |
| Pruefer (extern) | Dipl.-Ing. R. Glaeser, DAkkS-zertifiziert |
| Pruefer (intern Anlieferung) | Anna Kowalska |
| Umgebungsbedingungen | 23 +/- 1 °C, 45 +/- 5 %rF |
| Verwendete Normale | Rueckfuehrbar auf PTB, Zert. PTB-3.4-2022-117 |
| Pruefverfahren | DAkkS-DKD-R 3-3 bzw. herstellerspezifisch |

### 3. Messergebnisse (Auszug)

| Pruefpunkt | Sollwert | Istwert | Abweichung | Toleranz | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt 1 (Untergrenze) | 10 % Range | 10,02 % | +0,02 % | MPE_E = (1,5 + L/350) µm | io |
| Punkt 2 | 25 % Range | 24,99 % | -0,01 % | MPE_E = (1,5 + L/350) µm | io |
| Punkt 3 | 50 % Range | 50,01 % | +0,01 % | MPE_E = (1,5 + L/350) µm | io |
| Punkt 4 | 75 % Range | 74,97 % | -0,03 % | MPE_E = (1,5 + L/350) µm | io |
| Punkt 5 (Obergrenze) | 100 % Range | 99,98 % | -0,02 % | MPE_E = (1,5 + L/350) µm | io |

### 4. Bewertung und Freigabe

Das Pruefmittel erfuellt die spezifizierten Messunsicherheits-Anforderungen und ist innerhalb der zulaessigen Toleranzen. Die erweiterte Messunsicherheit U (k=2) liegt unterhalb von 1/4 der engsten Pruefmerkmalstoleranz, womit das Pruefmittel gemaess VDA 5 / GUM fuer Serienpruefungen freigegeben ist. Kalibrieretikett wurde am 15.09.2023 durch das akkreditierte Labor angebracht. Eintrag in Konzern-PM-Datenbank (PRONTO Q-DAS) erfolgt automatisiert.

### 5. Eskalation und Aufbewahrung

Bei Toleranzueberschreitung waere eine Rueckverfolgung aller seit der letzten Kalibrierung damit gemessenen Pruefumfaenge auf Konformitaet erforderlich (gemaess IATF 7.1.5.2.1). Die Kalibrierscheine werden zusammen mit den Pruefmittel-Stammdaten fuer mindestens 15 Jahre archiviert (Cloud-Backup S3, EU-Region, RBAC).

### 6. Unterschriften

Ort, Datum: Katowice, den 15. September 2023

_________________________            _________________________
Anna Kowalska                          Marek Wojciechowski
Q-Beauftragte / Pruefmittelueberwachung                          Werkleitung
Brennhagen Polska Sp. z o.o.                       Brennhagen Polska Sp. z o.o.